Kraków dnia: 2021-11-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-637/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na Dostawę autoklawu - KC-zp.272-637/21.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuści autoklaw z temperaturą pracy 121, 134ºC?

Zamawiający wskazał ww. temperaturę pracy w zapisach SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści autoklaw z ciśnieniem pracy 2,05 bara?

Zamawiający dopuszcza autoklaw z ciśnieniem pracy z możliwością regulacji ciśnienia (ewentualnie skokowo) do 2,05 bara. Urządzenie z jedynym ustawieniem 2,05 bara nie może być zaakceptowane.

3. Czy Zamawiający dopuści autoklaw bez regulacji czasu sterylizacji?

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Regulacja czasu sterylizacji jest niezbędna ze względu na różny charakter preparatów/sprzętów, które będą n autoklawie sterylizowane.

4. Czy Zamawiający dopuści autoklaw bez określonej klasy europejskiej?

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Klasa europejska jest konieczna ze względu na porównywanie wyników badań w periodykach naukowych.

5. Czy Zamawiający dopuści autoklaw z zakresem temperaturowym 100-134ºC?

Zamawiający dopuszcza autoklaw z zakresem temperaturowym 100-134 ºC.

6. Czy Zamawiający dopuści autoklaw z czasem sterylizacji z regulacją 0-500h?

Zamawiający dopuszcza się autoklaw z czasem sterylizacji z regulacją 0-500h.

7. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu montażu i uruchomienia urządzenia? Urządzenie jest proste w obsłudze i zawiera instrukcję w języku polskim.

Zamawiający zgodnie z zapisami par. 2 Umowy wymaga dostawy, wniesienia, zamontowania i uruchomienia urządzenia. Zamawiający chce uniknąć sytuacji, w której błędy w montażu i uruchomieniu urządzenia mogłyby doprowadzić do utraty gwarancji na urządzenie lub jego wadliwe funkcjonowanie.

8. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów serwisowych w okresie gwarancji?

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisów w umowie  w § 7 dotyczącymi kosztów przeglądów okresowych.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 7 p 10 wzoru umowy na: "Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych trzech naprawach gwarancyjnych."?

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisów w § 7 ust. 10.

W związku z powyższym zamawiający zamieszcza Nowy obowiązujący wzór umowy.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.