Kraków dnia: 2024-07-09

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-315/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa pobornika pyłu z automatycznym zmieniaczem filtrów i układem chłodzenia oraz głowicą separujące PM10 dla WGGiIŚ - DE-dzp.272-315/24” – znak sprawy DE-dzp.272-315/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 W opisie przedmiotu zamówienia w podpunkcie - Funkcjonalność zamawiający umieścił następujące wymaganie : "d) utrzymanie różnicy temperatury zewnętrznej i na filtrze pracującym nie większej niż 50°C (przy średniej temp. zewnętrznej powyżej 200C)," Chyba nastąpiła omyłka pisarska ponieważ podane zakresy temperatur sugerowałby pracę w warunkach przemysłowych, a nie w warunkach imisyjnych/środowiska naturalnego. Prosimy o zmianę zapisów na "d) utrzymanie różnicy temperatury zewnętrznej i na filtrze pracującym nie większej niż 5°C (przy średniej temp. zewnętrznej powyżej 20°C)," Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób: W SWZ jest: d) utrzymanie różnicy temperatury zewnętrznej i na filtrze pracującym nie większej niż 50°C (przy średniej temp. zewnętrznej powyżej 200C)" Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: "d) utrzymanie różnicy temperatury zewnętrznej i na filtrze pracującym nie większej niż 5°C (przy średniej temp. zewnętrznej powyżej 20°C)" Kanclerz mgr inż. Henryk Zioło