Kraków dnia: 2025-07-08

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-346/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa stanowiska do badania właściwości reologicznych i mechanicznych proszków i w szerokim zakresie temperatury 1 zestaw - DE-dzp.272-346/25” – znak sprawy DE-dzp.272-346/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.U.2024.1320 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1. W specyfikacji czytamy: manualne sterowanie instrumentem za pomocą ekranu dotykowego, umożliwiającego wygodną obsługę w nitrylowych rękawicach laboratoryjnych, w tym uruchomienie pomiaru,” Czy dopuszczają Państwo reometr, mający rozwiązanie równoważne i zamiast ekranu dotykowego posiada przyciski typu soft na wbudowanym ekranie, które również bardzo wygodnie obsługuje się w rękawiczkach nitrylowych, plus oczywiście posiada sterowanie i możliwość startu oprogramowaniem komputerowym, gdzie także za pomocą myszy komputerowej możemy obsługiwać urządzenie? 2. W specyfikacji czytamy: „urządzenie powinno być wyposażone w moduł komory termicznej umożliwiającej pracę w zakresie co najmniej od temperatury -150°C do co najmniej temperatury +400°C wraz z niezbędnym wyposażeniem i zbiornikiem do zasilania jej ciekłym azotem, z wbudowaną kamerą do obserwacji próbki,” Czy dopuszczą Państwo rozwiązanie równoważne, czyli kamera zewnętrzna umiejscawiana w specjalnym oknie w piecu do badań reologicznych. Według mojej najlepszej wiedzy nie ma na rynku pieca do badań reologicznych z wbudowaną na stałe w środek kamerą do obserwacji zmian podczas badań temperaturowych. Czy zakres temperatury –150 °C do 400 °C dotyczy tylko celi do ścinania proszków? Czy także celi do płynięcia proszków? Tak duży zakres temperaturowy dla celi płynięcia proszków wymaga zastosowania niestandardowej celi płynięcia co spowoduje, brak możliwości zrobienia za jej pomocą pomiaru kompresji. Wtedy aby robić pomiar kompresji musimy dodać kolejną trzecią cele proszkową, co bardzo znacząco zwiększy cenę całego projektu. 3. W specyfikacji czytamy o układach pomiarowych o niskiej bezwładności wykonanych z tytanu. Czy dopuszczą Państwo układy pomiarowe wykonane ze stali nierdzewnej? Układy tytanowe posiadają niską bezwładność, dla silników kubkowych starszej konstrukcji miało to rzeczywiście znaczenia aby układy były jak najlżejsze gdyż silniki te są mniej wydajne, natomiast dla synchronicznego silnika EC jaki jest zastosowany w naszym reometrze ma to znikomy wpływ na błąd pomiarowy, ze względu na jego konstrukcję i trzymanie parametrów bezwładności całkowitej czyli silnik + układ pomiarowy. Parametr bezwładności całkowitej dla silnika EC + układ ze stali nierdzewnej jest lepszy niż bezwładność całkowita silnika kubkowego + układ z tytanu. 4. W specyfikacji czytamy: „rzeczywistą wielozadaniowość: możliwe sterowanie kilkoma reometrami jednocześnie i obróbka uzyskanych danych” W oprogramowaniu istnieje możliwość obsługi kilku reometrów, natomiast nigdy w żadnym oprogramowaniu nie dzieje się to jednocześnie. Dane polecenie – sygnał musi wyjść zawsze do jednego odbiorcy. Należy zawsze wybrać reometr, któremu polecenie będą wydawane. W ramach jednego programowania można natomiast się bez problemu przełączać między różnymi reometrami i wtedy każdemu z osobna dodawać zadania pomiarowe. Czy takie rozwiązanie mieli Państwo na uwadze? 5. W specyfikacji czytamy: „konfigurowany eksport danych do formatów ASCII i MS-Excel’’ Czy dopuszczą Państwo jeżeli oprogramowanie będzie miało konfigurowalny eksport do formatu ASCII, ale nie do MS-Excel? 6. W specyfikacji czytamy odnośnie układów pomiarowych: „z trzpieniem ceramicznym,” Czy dopuszczą Państwo układy pomiarowe z rozwiązaniem równoważnym, gdzie zamiast trzpienia ceramicznego posiadamy specjalną konstrukcje pieca z strumieniem powietrza opływającym górną część rotora i zapewniający izolacje termiczną pomiędzy rotorem a silnikiem? 7. W specyfikacji czytamy: „możliwa rozbudowa oprogramowania o własne modele reologiczne” Czy zamawiający uzna za równoważne edytor równań reologicznych w oprogramowaniu, dzięki któremu można zmieniać i dostosowywać pod swoje potrzeby już wprowadzone równania reologiczne? Odpowiedź Zamawiającego: 1. Tak, dopuszczamy rozwiązanie równoważne w postaci pyłoszczelnych przycisków. Jednocześnie Zamawiający zmieni SWZ osobnym pismem. 2. Tak, dopuszczamy, opis nie wskazuje jednoznacznie, że kamera ma być wbudowana NA STAŁE, a jedynie wbudowaną, w naszym rozumieniu tego zapisu również montowaną w specjalnym oknie do tego celu. Wyszczególniony zakres temperatury dotyczy możliwości badania właściwości reologicznych proszków, a więc całego wyposażenia do tego celu, a więc również celek. 3. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w przedmiotowym zakresie. 4. Jednocześnie, to w naszym rozumieniu Zamawiającego podłączone jednocześnie do komputera z oprogramowaniem, które umożliwia obsługę kilku podłączonych reometrów, ale oczywiście nie przewiduje się pomiarów wykonywanych jednocześnie. 5. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotowe rozwiązanie. Jednocześnie Zamawiający zmieni SWZ osobnym pismem. 6. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w przedmiotowym zakresie. 7. Tak, Zamawiający uzna przedmiotowe rozwiązanie za równowążne. Takie rozwiązanie było intencją wprowadzenia przedmiotowego zapisu w SWZ.