Kraków dnia: 2026-08-03

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa odczynników do wykonywania badań dla Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej -szybkie testy kasetkowe” – znak sprawy ZP/41/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

dotyczące pakietu nr 1: - poz. 1 - czy Zamawiający dopuści test immunochromatograficzny? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - poz. 1 - jeśli Zamawiający nie dopuści testu immunochromatograficznego to czy wydzieli wskazaną pozycję do oddzielnego pakietu? Odpowiedź: Nie dotyczy – w związku z niedopuszczeniem testu immunochromatograficznego pytanie o wydzielenie wskazanej pozycji do odrębnego pakietu jest bezprzedmiotowe. - poz. 1 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości analitycznej: 0,39 ng/ml dla antygenu GDH Clostridium difficile , 2 ng/ml dla toksyny A Clostridium difficile i 3,12 ng/ml dla toksyny B Clostridium difficile? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ. - poz. 1 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości analitycznej: 0,195 ng/ml dla antygenu GDH Clostridium difficile , 0,56 ng/ml dla toksyny A Clostridium difficile i 0,78 ng/ml dla toksyny B Clostridium difficile? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ. - poz. 1 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na dozowanie próbki do trzech studzienek? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, po spełnieniu pozostałych wymagań SWZ. - poz. 1 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na dozowanie próbki do dwóch studzienek? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, po spełnieniu pozostałych wymagań SWZ. - poz. 1 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu gdzie próbki można przechowywać w temperaturze 4±2°C przez okres nie przekraczający 24 godzin? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę - poz. 4 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 98% dla rotawirusa oraz 95,9% dla adenowirusa spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę - poz. 5 - czy Zamawiający wymaga testu różnicującego norowirusa GI i GII? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zdolności testu do różnicowania między GI a GII. - poz. 5 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 94,9% i swoistości 99,1%? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - poz. 5 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów różnicujących norowirusa GI i GII o czułości 80% i swoistości 100% dla norowirusa GI oraz o czułości 96,3% i swoistości 99,2% dla norowirusa GII? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zdolności testu do różnicowania między GI a GII.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Beata Kotowska